## Sheet1
喷砂洁牙机常见故障分析及解决办法
故障原因 |  | 图示 | 判定方法 | 解决办法
不出粉 | 三孔管堵粉 |  | 1、将手柄尾部旋出，踩下脚踏开关，打开总气开关，观察粉罐内是否有粉在飞扬，没有则是堵粉； 2、若粉罐内有粉飞扬，则用手放于手柄尾部出粉处，感觉是否有气流喷出，若无则堵粉； | 1、使用随机配送的长通针，对准手柄尾部的出粉口，缓慢插入，直到通针完全进入管内。同时踩下脚踏开关（注意此时不要打开总气开关）。然后用通针来回拉动，直到喷出气流正常后，打开总气开关，踩下脚踏开关，观察粉罐内是否有粉飞扬，出粉口处是否有粉喷出； 2、若使用上述方法仍然未能解决，则需更换三孔管
| 枪头堵粉 |  | 1、按上述方法确认三孔管没有堵粉后，将手柄上部的枪头旋下，查看中间连接管是否堵塞，若堵塞则疏通； 2、观察枪头连接的透明管内是否积粉，若积粉则堵塞； 3、用三用枪对准枪头底部出粉口吹气，用手放在枪头喷嘴处感觉是否有气流喷出，若无则堵塞； | 1、使用随机配送的长通针，对准枪头喷嘴处缓慢插入，来回拉动几次，用三用枪对准喷嘴处吹气，用手感觉枪头后端进气口是否有气流喷出，有则疏通完成； 2、上述方法未能疏通，则用长通针对准枪头后端进气口，缓慢插入，来回拉动几次，用三用枪对准进气口吹气，用手感觉前端喷嘴处是否有气流喷出，有则疏通完成
| 总气开关损坏 |  | 1、按上述方法确认三孔管及枪头没有堵塞，扳动总气开关，若无法扳动则开关损坏； 2、可以扳动时，观察粉罐内是否有粉飞扬，若无则将总气开关出气管拆下，踩下扳动开关用手感觉是否有气流喷出，无则开关坏 | 1、卸下上盖螺丝，将总气开关进出气管拔出。用扳手将总气开关卸下后进行更换新的； 2、总气开关轻微失灵，尚可扳动下。先把机器堵塞维修好，然后踩下脚踏开关，来回扳动几次总气开关，让积粉自然喷出，开关可正常使用
| 气调节阀损坏 |  | 1、按上述方法确认机器不堵粉，总气开关工作正常，调节气调节阀无法旋动时，气调节阀损坏； 2、气调节阀可以旋动，粉罐内无粉飞扬，气调节阀堵塞； 3、气调节阀可以旋动，粉罐内粉的飞扬状态不会随气流的增大与减弱而改变，气调节阀堵塞 | 1、气调节阀损坏时需进行更换； 2、气调节阀堵塞时，先将上盖螺丝卸下，把气调节阀进出气管拔出，用通针通气调节阀进出气口，再用三用枪吹干净；用内六角扳手将旋钮卸下，用三用枪吹干净，可以正常使用
| 内部管路打折 |  | 卸下上盖螺丝，观察四转二出气管及总气开关进气管是否存在折弯，不通畅的现象 | 找到管路打折的位置进行疏通即可
不出水 | 水调节阀损坏 |  | 1、按上述方法确认机器不堵粉，调节水调节阀无法旋动时，水调节阀损坏； 2、水调节阀可以旋动，但水流量无法调节大小，水调节阀堵塞； | 1、水调节阀损坏时需进行更换； 2、水调节阀堵塞时，先将上盖螺丝卸下，把水调节阀进出水管拔出，用通针通水调节阀进出水口，再用三用枪吹干净；用内六角扳手将旋钮卸下，用三用枪吹干净，可以正常使用
| 四转二接头损坏 |  | 1、涡轮机排水后，进气管内还有水分随气流进入过滤器，则四转二接头损坏； 2、枪头出水不顺畅，间歇性喷水，则四转二接头损坏 | 卸下上盖螺丝，把四转二接头的连接管拔出（此时要记住每条管的相应位置，不能搞错），用扳手将四转二接头卸下进行更换，然后把气管插会对应的位置
| 四转二接头不匹配 |  | 四转二接头出水孔与牙椅出水孔不匹配，导致水无法顺利从牙椅进入喷砂机内 | 1、调整牙椅出水管位置， 2、说明情况，我司可以更换专用接头
| 内部管路打折 |  | 卸下上盖螺丝，观察水调节阀的出水管是否存在折弯，不通畅的现象 | 找到管路打折的位置进行疏通即可
其他 | 漏粉 |  | 1、粉盖未旋紧到位； 2、粉罐O型圈上粘有粉末导致粉盖无法旋紧到位； | 1、将粉盖用力旋紧到位； 2、将粉罐O型圈取出，清理干净，并把放O型的槽清理干净，把O型圈放回去，用力旋紧到位
| 盖子打不开 |  | 1、粉盖未旋紧到位，就使用喷砂机，导致机器漏粉后，盖子打不开； 2、粉罐内未放置O型圈，旋紧粉盖后，使用喷砂机，盖子打不开 | 用老虎钳夹紧粉盖边缘，用力将粉盖拧下，然后按上述操作清理干净后，放入O型圈旋紧到位
如按上述方法操作仍无法解决，请及时联系经销商或拨打我司售后电话18824686176，由专业人员为您解决。